附件

2023年深圳市市级计量比对结果

一、信号发生器计量量值比对

项目编号： SZJLBD-202301

主导实验室：深圳市计量质量检测研究院

比对项目： 依据 JJF1931-2021《信号发生器校准规范》中的方法对下表参数进行校准。

| 序号 | 比对参数 | 比对依据 | 测量点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率 | JJF1931-2021 《信号发生器校 准规范》 | 0dBm、 -100dBm（1GHz） |
| 2 | 调幅深度 |  | 90%（1GHz， 0dBm） |
| 3 | 调频频偏 |  | 50kHz（1GHz， 0dBm） |

比对结果符合规定要求的参比实验室：深圳市东华计量检测技术有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳市达丰计量检测集团有限公司、深圳新广行检测技术有限公司、深圳华量校准检测有限公司、深圳市华谱计量检测有限公司、中检计量检验（深圳）有限公司、深圳市华中航技术检测有限公司、深圳市华鑫计量仪器有限公司、深圳品信检测科技有限公司、深圳易科讯检测计量技术有限公司、深圳中恒检测技术有限公司、中检（深圳）计量测试服务有限公司、深圳精宇航检测技术有限公司、深圳锦凡计量检测技术有限公司、深圳中航技术检测所有限公司、中兴通讯股份有限公司、钛和检测认证集团股份有限公司深圳分公司、深圳时代计量检测有限公司、深圳市昭俐测量仪器有限公司、深

量计量检测技术（深圳）有限公司、深圳市汇科计量检测技术有限公司、广东中准检测有限公司、帝泊尔计量检测研究院（深圳）有限公司、深圳市一量检测有限公司、深圳华星计量检测技术有限公司。

参比实验室深圳市中测计量检测技术有限公司、深圳市南科计量检测集团有限公司出现等效度|En|＞1的结果，偏离正常范围。上述参比实验室经整改后补测，结果符合规定要求。

二、色差计计量量值比对

项目编号： SZJLBD-202302

主导实验室：深圳市计量质量检测研究院

比对项目：依据 JJG595-2002《测色色差计》检定规程，对样品的示值误差进行校准。

比对结果符合规定要求的参比实验室：深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳市达丰计量检测集团有限公司、深圳新广行检测技术有限公司、华测计量检测有限公司（原深圳市华测计量技术有限公司）、深圳华中行检测校准科技有限公司、深圳华维计量检测有限公司、深圳中航技术检测所有限公司、深圳华量校准检测有限公司、深圳市华谱计量检测有限公司、中检计量检验（深圳）有限公司、深圳市昭俐测量仪器有限公司、深量计量检测技术（深圳）有限公司、深圳广测检测技术有限公司。

参比实验室深圳市东华计量检测技术有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司、巨海计量检测（深圳）有限公

司、帝泊尔计量检测研究院（深圳）有限公司、深圳市华中航技术检测有限公司、深圳时代计量检测有限公司、深圳市华鑫计量仪器有限公司、深圳市汇科计量检测技术有限公司、深圳市南科计量检测集团有限公司、广东六零二计量检测有限公司出现对照明与观测条件判断错误等问题，提交的测量结果无效。上述参比实验室经整改后补测，结果符合规定要求。

三、转速表计量量值比对结果

项目编号： SZJLBD-202303

主导实验室：深圳中航技术检测所有限公司

比对项目： 依据 JJG105-2019《转速表》检定规程， 对转速表的转速示值进行校准。

比对结果符合规定要求的参比实验室：深圳市东华计量检测技术有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳市达丰计量检测集团有限公司、深圳新广行检测技术有限公司、深圳华量校准检测有限公司、深圳市华谱计量检测有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司、中检计量检验（深圳）有限公司、深圳市华中航技术检测有限公司、深圳市昭俐测量仪器有限公司、深量计量检测技术（深圳）有限公司、深圳品信检测科技有限公司、深圳易科讯检测计量技术有限公司、深圳中恒检测技术有限公司、华测计量检测有限公司（原深圳市华测计量技术有限公司）、巨海计量检测（深圳）有限公司、中检（深圳）计量测试服务有限公司、深圳广测检测技术有限公司、深圳博计计量检测技术有限公司、深圳

市佰德检测认证有限公司、深圳国检计量测试技术有限公司、深圳市计量质量检测研究院、深圳华信计量检测科技有限公司、深圳市华鑫计量仪器有限公司、深圳市汇科计量检测技术有限公司、广东中准检测有限公司、深圳市南科计量检测集团有限公司、深圳华维计量检测有限公司、深圳精宇航检测技术有限公司、 中国广核集团有限公司计量中心。

参比实验室深圳时代计量检测有限公司比对结果报告单数据填写错误，经现场查验更正后，结果符合规定要求。

参比实验室方溯认证检测研究院（深圳）有限公司出现等效度|En|＞1的结果，偏离正常范围。上述参比实验室经整改后补测，结果符合规定要求。